附件2

2023年度儿童用品伤害监测

定制眼镜分析报告

青海省计量检定测试院

前 言

为推动建立健全产品伤害监测体系，通过实施伤害干预行动，做好儿童用品伤害预防工作，守护未成年人健康成长，切实保护未成年人合法权益，按照省市场监管局、省教育厅印发的《2023年青海省儿童用品伤害监测工作方案》要求，2023年，省计量检定测试院开展了儿童眼镜产品质量伤害监测工作。

此次伤害监测的产品为儿童定制眼镜，监测结果分析报告主要包括组织安排、抽样情况、检验项目、结果汇总分析及建议等内容。

编写单位：青海省计量检定测试院

编写人员： 王亚炜 路通

2023年度青海省儿童眼镜产品

伤害监测分析报告

按照省市场监管局、省教育厅《2023年青海省儿童用品伤害监测工作方案》安排，组织对儿童定配眼镜开展伤害监测工作。现将具体情况总结分析如下。

一、监测目的

及时发现儿童定配眼镜的安全隐患，确定危害因素和可能来源，进行风险预警，降低儿童定配眼镜产品伤害率，为预防和干预学儿童定配眼镜伤害风险提供科学依据。

二、组织安排

2023年，根据《2023年青海省儿童用品伤害监测工作方案》，结合实际，省计量检定测试院对西宁地区医院及学校附近的眼镜企业开展监测工作。

三、监测项目

根据方案抽查实施情况，结合定配眼镜特点，重点监测项目为：球镜顶焦度偏差（m-1）、柱镜顶焦度偏差（m-1）、柱镜轴位偏差（o）、光学中心水平互差（mm）、光学中心水平偏差（mm）、光学中心垂直互差（mm）、光学中心高度（mm）、镜片基准点的最小厚度（mm）、镜片材料和表面质量、装配质量、标志1、标志2等十二个项目。

四、监测结果

按照工作方案，依据GB13511.1-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》、GB10810.1-2005《眼镜镜片第1部分:单光和多焦点镜片》进行逐项检验，所抽取20批次定配眼镜样品检验项目全部符合标准的要求，综合判定实物质量未出现不合格，标识项目全部符合（见表1）。

表1. 青海省2023年儿童眼镜产品监测抽查结果

| 序号 | 生产企业 | 产品类别 | 合格 （批次） | 不合格 (批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西宁明眸眼镜有限公司城东分公司（儿童医院） | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 2 | 青海爱尔眼科医院有限公司 | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 3 | 西宁视康眼镜有限公司第二分公司(互助巷医院) | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 4 | 青海亨得利实业有限公司（互助巷医院） | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 5 | 青海景翰商贸有限公司（武警医院） | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 6 | 西宁明仁堂眼镜有限公司城西分公司（五四小学） | 定配眼镜 | 2 | 0 |
| 7 | 西宁明仁堂眼镜有限公司第一分公司（古城台小学小学） | 定配眼镜 | 2 | 0 |
| 8 | 西宁市城中区艺达眼镜经营部（西关街小学） | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 9 | 城中区新视明眼镜店（红十字医院） | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 10 | 西宁市城北区润圣眼镜经销部（小桥二医院） | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 11 | 西宁中亚眼镜有限公司 | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 12 | 青海博瑞客光学科技有限公司 | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 13 | 西宁市城西区亿超眼镜 | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 14 | 青海吉诺眼镜有限公司 | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 15 | 西宁月朗眼镜 | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 16 | 西宁科二技眼镜有限公司 | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 17 | 西宁城西海视眼镜店 | 定配眼镜 | 1 | 0 |
| 18 | 西宁城西驰豪眼镜行 | 定配眼镜 | 1 | 0 |

五、知识介绍与选购建议

（一）眼镜质量关系健康安全。一副眼镜的好坏要依据国家标准来判断，佩戴不合格的眼镜有可能会引起近视度数加深、看东西模糊、看东西变形等问题，所以一副眼镜是否合格是非常重要的。最新数据显示，我国小学生近视发生率为22.78%，高中生为70.34%，大学生为77.95%，这些数据表明，随着课业负担的增加，我国青少年儿童的近视率也在增加，眼镜店的配镜质量就显得尤为重要了。我省眼镜店的经营模式主要是零售制造，质量信誉高的眼镜店在日常管理中重视质量，严把进货和销售环节的眼镜产品质量，消费者在验光配镜的过程中也能感受到从业人员较好的专业素质和服务品质。产品质量不达标的企业存在人员专业能力不足、仪器设备老化、产品质量和服务意识欠缺等问题。

（二）选购眼镜产品注意事项。一是检查产品标识标签，确保产品外包装信息和实物标识标签一致；二是验光配镜后，询问孩子感受，如果发生恶心、头晕、视物变形等症状，应立即停止配戴，眼镜企业应对佩戴眼镜后发生的不适情况予以解决，可送省计量检定测试院等资质合格的检测机构进行检验。

六、儿童眼镜产品监管重点

通过定期开展儿童眼镜产品质量伤害监测工作，监管部门能及时发现儿童眼镜产品质量存在的问题，预防不合格眼镜产品对儿童造成伤害，为购买合格产品提供有力保障。在后续的监督执法中市场监管部门重点对眼镜企业宣传合格儿童眼镜产品的重要性，重点检查企业从业人员验光师和配镜师资格证、强检仪器设备定期申请检定、产品标识标签、库房分类管理等四个方面。