附件2

处理意见为责令限期改正的机构名单

| 序号 | 地市 | 检查对象 | 检查发现的主要问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 广西南宁市佰威机动车检测有限公司 | 1、授权签字人王羚已离职，未按规定办理变更手续； 2、透射式烟度计波光片(N=50%)的校准证书已过期，未及时进行检定/校准； 3、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 4、《程序文件》未明确规定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年。 | 责令限期改正 |
| 2 | 南宁 | 宾阳县恒丰机动车检测有限公司 | 1、编号为05003822032500011_2机动车安全技术检验报告中“车辆外廓尺寸”标准限值数据保存格式不规范； 2、未对标准气体证书进行有效性确认； 3、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 4、未在场地内醒目位置设置自行维修告知牌。 | 责令限期改正 |
| 3 | 南宁 | 上林县金岸机动车检测有限公司 | 1、覃涛不再担任授权签字人，未按规定办理变更手续； 2、编号为05002522042200045_2机动车安全技术检验报告中“车辆外廓尺寸”标准限值数据保存格式不规范； 3、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 4、《程序文件》未明确规定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年； 5、未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 责令限期改正 |
| 4 | 南宁 | 南宁市桂展摩托车检测有限公司 | 1、“底盘动态检验”区与外观检验工位重叠，不符合《机动车安全技术检验项目和方法》（GB38900-2020）的要求； 2、未在场地内醒目位置设置场地布局图。 | 责令限期改正 |
| 5 | 南宁 | 南宁市武鸣通达机动车检测有限责任公司 | 1、编号为05002522042200045_2机动车安全技术检验报告中“车辆外廓尺寸”标准限值数据保存格式不规范； 2、机动车安全技术检验报告标注的检验依据“GA802-2020”不正确； 3、机动车安全技术检验报告加盖的CMA标志不规范； 4、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 5、未在场地内醒目位置设置场地布置图。 | 责令限期改正 |
| 6 | 南宁 | 南宁市车车顺机动车检测有限公司 | 1、未按规定办理技术负责人张宁和授权签字人曾昭良、徐光耀的撤销手续； 2、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明。 | 责令限期改正 |
| 7 | 南宁 | 南宁市顺佳嘉汽车检测有限公司 | 1、现场未能抽查到2020年检测视频； 2、没有制定2022年人员、设备对比计划以及人员培训计划； 3、没有设置安全员。 | 责令限期改正 |
| 8 | 南宁 | 广西顺达机动车辆检测有限公司 | 1、现场检查未能查到桂A371LZ轻型仓栅货车右后外检视频等原始数据，未能查到2016年、2017年检验检测原始记录和报告； 2、未制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年规定； 3、未制定设备对比计划； 4、未对校准证书进行确认。 | 责令限期改正 |
| 9 | 南宁 | 广西南宁易安机动车检测有限责任公司 | 1、缺少柴油车检测用的二氧化碳高标气体； 2、未在场地内醒目位置设置自行维修告知牌和检验业务流程图。 | 责令限期改正 |
| 10 | 南宁 | 广西横县泓伟机动车检测有限公司 | 1、气压表未及时进行检定/校准； 2、未开展仪器设备期间核查； 3、2022年管理评审、内审的材料与2021年管理评审、内审的材料雷同，未提供期间核查的记录。 | 责令限期改正 |
| 11 | 梧州 | 藤县运通机动车检测有限公司 | 1、70%、90%透射式烟度计滤光片未及时进行检定/校准； 2、底盘动态检验区未设置起点和终点标识； 3、2021年管理评审和2020年管理评审部分内容雷同；人员培训后未进行评价及能力确认；未对检验标准更新后的检测软件进行确认； 4、未更新自我声明中的最高管理者签名。 | 责令限期改正 |
| 12 | 梧州 | 藤县顺大机动车检测有限责任公司 | 1、70%、90%透射式烟度计滤光片未及时进行检定/校准； 2、未制定2022年质量内审、管理评审和期间核查的计划； 3、未对新增授权签字人进行能力确认、未下发任命文件。 | 责令限期改正 |
| 13 | 梧州 | 广西梧州市慧泰机动车尾气环保检测有限公司 | 1、未制定2022年质量内审和管理评审的计划； 2、未对检验标准更新后的检测软件进行确认； 3、未采购2022年标准气体。 | 责令限期改正 |
| 14 | 柳州 | 柳州市永成东环机动车检测服务有限责任公司 | 1、编号为45022222030928002检验检测报告人工检验记录表中的外观检验时间与视频录像保存的检验时间不一致； 2、授权签字人已离职，未按规定办理变更手续； 3、公开的自我声明内容不够完整。 | 责令限期改正 |
| 15 | 柳州 | 柳州市西环机动车检测有限公司 | 1、编号为45022522051902101检验检测报告人工检验记录表中的外观检验时间与视频录像保存的检验时间不一致； 2、公开的自我声明内容不够完整。 | 责令限期改正 |
| 16 | 柳州 | 柳州市安保机动车检测有限责任公司 | 1、编号为45020422051201801检验检测报告人工检验记录表中的外观检验时间与视频录像保存的检验时间不一致； 2、公开的自我声明内容不够完整。 | 责令限期改正 |
| 17 | 柳州 | 柳城县光正机动车检测有限公司 | 1、编号为45022322062202701检验检测报告人工检验记录表中的外观检验时间与视频录像保存的检验时间不一致； 2、未按规定办理摩托车检验项目标准变更手续； 3、公开的自我声明内容不够完整。 | 责令限期改正 |
| 18 | 柳州 | 融安县主力机动车检测有限责任公司 | 1、编号为45022822061702802检验检测报告人工检验记录表中的外观检验时间与视频录像保存的检验时间不一致； 2、授权签字人江钊林已离职，未按规定办理变更手续； 3、公开的自我声明内容不够完整。 | 责令限期改正 |
| 19 | 柳州 | 柳州市银翔机动车检测服务有限公司 | 1、编号为45022822061702802检验检测报告人工检验记录表中的外观检验时间与视频录像保存的检验时间不一致； 2、驻车坡道拆除后未按标准要求及时配置相关检测设备设施； 3、公开的自我声明内容不够完整。 | 责令限期改正 |
| 20 | 贺州 | 广西昊达机动车检测服务有限公司 | 1、汽车安全技术检验报告中人工检验项目名称描述与GB38900-2020标准不一致； 2、编号为45110722041210005的摩托车人工检验记录表底盘动态检验没有填写检验时间，无检验人员签字或等效标识； 3、授权签字人黄波、李乐园已离职，未按规定办理变更手续； 4、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 5、设置的新能源汽车绿色通道牌过小，不够醒目。 | 责令限期改正 |
| 21 | 贺州 | 广西贺州市吉信投资有限公司 | 1、授权签字人梁胜已离职，未按规定办理变更手续； 2、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 3、程序文件中规定的检验报告保存时间不符合标准规定。 | 责令限期改正 |
| 22 | 贺州 | 昭平县兴国机动车辆检测有限责任公司 | 1、授权签字人黄春生已离职，未按规定办理变更手续； 2、汽车安全技术检验报告中人工检验项目名称描述与GB38900-2020不一致； 3、2020年度和2021年度的内审和管理评审材料部分内容雷同，且材料不完整，不规范； 4、大气压力测试设备未及时进行检定/校准； 5、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明。 | 责令限期改正 |
| 23 | 百色 | 隆林创隆机动车检测有限公司 | 1、质量管理体系文件，缺少环保检测报告单批准人岗位职责，没有环保检测报告批准人任命文件； 2、MQL-8201油耗仪、ACXX-160悬架振动台、ACSD-13车速检验台停止使用，未标识设备停用状态； 3、部分标准气体无采购合同和使用记录。 | 责令限期改正 |
| 24 | 百色 | 百色桂之星机动车检测有限公司 | 1、现场检查桂LFN618小型普通客车未严格按照GB38900-2020标准要求进行刹车灯及20km/h时速的底盘动态检验； 2、档案资料管理不够规范。 | 责令限期改正 |
| 25 | 百色 | 百色交安机动车检测有限公司 | 1、透光率计检定/校准证书已过有效期，未及时进行检定/校准； 2、编号为45100522012500903的重型仓栅式货车检验检测报告的机动车安全技术检验表（人工检验部分）检验员未签字。 | 责令限期改正 |
| 26 | 百色 | 百色市民顺机动车检测有限公司 | 1、透光率计检定/校准证书已过有效期，未及时进行检定/校准； 2、编号为451002822205111403270319的在用车检验检测报告的分析仪名称和仪检定日期与设备检定证书不一致； 3、未按规定公示检验业务流程图。 | 责令限期改正 |
| 27 | 百色 | 百色市德旺机动车检测有限公司 | 1、轮胎气压表、钢直尺、毛发温湿度表检定/校准证书已过有效期，未及时进行检定/校准； 2、编号为451005322041100501检验检测报告的机动车安全技术检验表（人工检验部分）检验员未签字； 3、未在场地内醒目位置设置自行维修告知牌。 | 责令限期改正 |
| 28 | 百色 | 平果技能机动车检测有限公司 | 1、编号为45100722061300802、45100722061400901检验检测报告的机动车安全技术检验表（人工检验部分）检验员未签字。 | 责令限期改正 |
| 29 | 百色 | 平果易安机动车检测有限公司 | 1、气压表检定/校准证书已过有效期，未及时进行检定/校准； 2、编号为45103922051600702检验检测报告的机动车安全技术检验表（人工检验部分）检验员未签字。 | 责令限期改正 |
| 30 | 百色 | 凌云县真风机动车辆双检有限责任公司 | 1、无部分标准物质的采购计划、采购合同、验收记录和使用记录； 2、未按规范要求制定机动车检测设备期间核查作业指导书； 3、未在大厅显著位置公示检验工位布置图。 | 责令限期改正 |
| 31 | 百色 | 德保县顺达机动车辆检测有限公司 | 1、编号为451009220329902502检验检测报告人工检验外观检验部分检验员未签字； 2、底盘动态检验区终点无指示牌，检测站与隔壁修理厂未完全物理隔离； 3、底盘检验过程视频模糊。 | 责令限期改正 |
| 32 | 百色 | 田阳县崇达机动车检测有限责任公司 | 1、编号为45101922010502501检验检测报告的人工检验部分底盘动态检验人员和引车员未签字； 2、营业执照经营范围包含有“商务代理代办服务”等影响机动车检验独立公正的项目 3、外检区域区域未设置指引标志标牌。 | 责令限期改正 |
| 33 | 百色 | 乐业县广福机动车检测有限公司 | 1、编号为4510562205270070检验检测报告人工检验部分“外观检验”与“底盘动态”两个检验项目的开始检验时间-结束时间一致，而且检验时间为0秒； 2、未按照《全区机动车安全技术检验业务联网监管实施办法》规定配备2名授权签字人； 3、未制定2022年度质量内审和管理评审计划； 4、未按规定设置“群众监督通道”。 | 责令限期改正 |
| 34 | 崇左 | 扶绥县运恒机动车检测有限公司 | 1、编号为45141622060900202检验检测报告，其流水编号与程序文件中检验检测结果（报告）管理程序的检测报告编号唯一性不一致，人工检验部分“底盘动态检验”“底盘部件检验”显示的检验时间相同； 2、营业执照经营范围包含有“机动车登记业务代理服务；代办机动车年审；汽车租赁服务”等影响机动车检验独立公正的项目 3、场地平面图没有底盘动态检验区；违规存在“VIP客服中心”和“维修车间”。 | 责令限期改正 |
| 35 | 北海 | 合浦县顺安机动车安全检测有限公司 | 1、现场考核授权签字人对车制动率计算不熟悉； 2、抽查2015年8月1日至检查当日的检验检测报告单只查到2015年5月7日3份，未按规定对检验检测报告进行归档留存。 | 责令限期改正 |
| 36 | 北海 | 合浦运德机动车辆检测检验有限公司 | 1、缺少车身反光标识和车辆尾部标志板专用检验仪器； 2、现场考核授权签字人对安检报告空载/加载行车制动率（%）和空载/加载不平衡率（%）计算不熟悉； 3、未在场地醒目位置设置自行维修告知牌，底盘动态检验区域没有标识。 | 责令限期改正 |
| 37 | 钦州 | 钦州市钦州港顺达车辆检测有限公司 | 1、底盘间隙仪右边检测台有故障，不能正常使用； 2、编号为京N0TU37检验检测报告记录的底盘部件检验时间、引车员的检验时间与视频记录的时间不一致。 | 责令限期改正 |
| 38 | 钦州 | 钦州市恒鹏机动车检测有限公司 | 1、编号为B012011048环境参数采集仪（大气压部份、温湿部份）校准结果不能满足GB3847检验标准要求； 2、 未开展2022年质量内审和管理评审； 3、 缺高浓度规格的二氧化氮、氮气。 | 责令限期改正 |
| 39 | 钦州 | 钦州德天机动车检测有限公司 | 1、未按规定授权签字人变更手续； 2、编号为B3440温湿度表湿度校准结果不满足GB3847检验标准要求，编号为201004002汽车侧滑台检测板不能滑动； 3、现场考核授权签字人杨翔不会计算空载/加载不平衡率； 4、桂N58971轻型厢式货车底盘部件查验仅有一人而不是由2人共同完成； 5、缺高浓度、低浓度规格的二氧化氮、氮气。 | 责令限期改正 |
| 40 | 北海 | 广西北海信诚工贸有限公司 | 1、桂E15337底盘部件检测时，引车员在地沟检测底盘，车上未有引车员配合检测； 2、两条外检线与中间的整备质量工位没有隔离措施； 3、数字温湿度大气压力表的校准证书确认表不够规范； 4、设置的预约通道和新能源汽车绿色通道不醒目。 | 责令限期改正 |
| 41 | 北海 | 北海顺达机动车驾驶员服务有限公司 | 1、编号为4505042206081701检验检测报告底盘部件检测时，引车员下地沟检测底盘部件，车上未有引车员配合检测； 2、未将不解体金属探伤仪和涂镀层测厚仪列入2022年仪器设备周期检定计划表中。 | 责令限期改正 |
| 42 | 北海 | 北海兴泰机动车检测有限公司 | 1、编号为45051322041302601检验检测报告的检验视频中，底盘部件检测时，引车员下地沟检测底盘部件，车上未有引车员配合检测； 2、编号为45051322060807701检验检测报告的人工检验表中底盘动态检验结束时间与底盘动态检验结束时间一样，与实际检测视频时间不符； 3、编号为汽检字第210806886号的汽车底盘测功机未进行检定/校准确认。 | 责令限期改正 |
| 43 | 贵港 | 平南县安吉机动车安全技术检验服务有限公司 | 1、编号为45080322052409701检验检测报告的检验检测地址未体现多场所； 2、《质量手册》的公司组织机构图缺少检验检测多场所内容； 3、逆反射系数检测仪、行车记录仪检定装置未及时进行检定/校准。 | 责令限期改正 |
| 44 | 贵港 | 贵港市俊安机动车检测有限责任公司 | 1、营业执照经营范围包含有机动车修理和维护、汽车零配件批发等影响机动车检验独立公正的项目； 2、轮胎气压表未及时进行检定/校准； 3、《程序文件》未制定检验检测报告保存期限不少于6年的规定。 | 责令限期改正 |
| 45 | 贵港 | 桂平市通平机动车检测有限公司 | 1、汽车排放污染物检测前未使用标准气体进行精度检查；《汽车排放气体分析仪操作规程》《透射式烟度计操作规程》中规定为每月进行一次，不符合检测标准要求； 2、轮胎气压表未及时进行检定/校准； 3、《仪器设备使用登记表》记录的温湿度、大气压使用情况与检测系统记录、现场检测情况不一致； 4、2021年质量内审和人员培训不规范。 | 责令限期改正 |
| 46 | 贵港 | 贵港市瑞辉机动车检测有限公司 | 1、授权签字人已离职，未按规定办理变更手续； 2、透光率计、逆反射系数检测仪未及时进行检定/校准； 3、2021年管理评审和人员培训资料不完整。 | 责令限期改正 |
| 47 | 贵港 | 贵港市安洋车辆检测有限公司 | 1、营业执照经营范围包含有汽车配件批发零售、代办机动车年检等影响机动车检验独立公正的项目； 2、轮胎气压表未及时进行检定/校准； 3、《程序文件》未制定检验检测报告保存期限不少于6年的规定。 | 责令限期改正 |
| 48 | 玉林 | 陆川县永盛机动车检测有限公司 | 1、未按规定办理法人、授权签字人变更手续； 2、程序文件规定的报告保存期限不满足RB/T214-2017的要求； 3、底盘动态检验区域呈弧形设置，不满足标准要求的正直行驶。 | 责令限期改正 |
| 49 | 玉林 | 陆川鸿发机动车检测有限公司 | 1、底盘动态检验区域呈弧形设置，不满足标准要求的正直行驶； 2、环保车间柴油线编号为202003004标准气体已超有效期限。 | 责令限期改正 |
| 50 | 玉林 | 玉林市福兴机动车检测有限公司 | 1、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 2、程序文件规定的报告保存期限不满足RB/T214-2017的要求； 3、底盘动态检验区域设置距离为10m，不满足标准要求“行驶20m以上”。 | 责令限期改正 |
| 51 | 玉林 | 陆川县交通开发公司运输车辆综合性能检测站 | - 编号为45091821122301802机动车安全技术检验表（人工检验部分）车身对称部位高度差、车厢栏板高度和方向盘最大自由转动量项目检测数据未按标准要求进行测量；编号为45091821052402201机动车安全技术检验表（人工检验部分）外部照明和信号装置（转向灯和制动灯）、应急停车安全附件（反光背心及停车楔）项目未严格按照标准进行检测； 2、编号为45091821122301802机动车安全技术检验表（人工检验部分）中轮胎花纹深度项目检测数据未采用； 3、底盘动态检验区域呈弧形设置，不满足标准要求的正直行驶； 4、编号为HC70620238985及HC71562801536压力表已过期，未及时进行检定/校准。 | 责令限期改正 |
| 52 | 桂林 | 桂林齐兴机动车检测股份有限公司 | 1、最高管理者、授权签字人已离职，未按规定办理变更手续。 | 责令限期改正 |
| 53 | 河池 | 河池市广和机动车检测有限公司 | 1、编号为45120321122821102检验检测报告的人工检验部分没有记录引车员检验时间； 2、质量管理体系文件缺少环保检测报告单批准人岗位职责，没有环保检测报告批准人任命文件； 3、更新的检测软件没有进行验收确认。 | 责令限期改正 |
| 54 | 河池 | 河池市鑫诚摩托车安全技术检验有限公司 | 1、编号为22051110024检验检测报告外观和底盘动态检验记录的检验时间短，不满足标准规范要求； 2、检验检测报告流水编号与程序文件的规定不相符； 3、检测软件更新后没有进行验收确认； 4、未制定设备期间核查计划； 5、底盘动态检测区域没有进行标识； 6、未设置自行维修告知牌、检验业务流程或场地布局图。 | 责令限期改正 |